技术部分

1.软件：眼动仪与红外动捕整合软件

数量：1套

用途：用于眼动仪与红外动捕数据整合，同步分析

技术指标：

*1. 该软件要求完美契合已购置动捕系统QTM软件，无需密码狗，站点式License，便于多用户安装操作。

2. 支持国际主流品牌眼动仪如SMI、Dikablis、ASL、Smart Eye等数据接收导入。

3.  通过眼动仪与红外动捕整合软件，QTM软件可以实时接收眼动仪视线矢量、眼动仪空间位置等数据，并在三维空间中展示。

2.软件：动态成像辅助建模分析软件

数量：1套

用途：辅助动作技术采集、三维建模分析

技术指标：

*1. 该软件要求完美契合已购置动捕系统QTM软件，无需密码狗，站点式License，便于多用户安装操作。

2. 动态成像辅助建模分析软件可将红外动作捕捉采集软件QTM和运动生物力学三维建模分析软件Visual 3D连接为一体，通过预置的计算公式，仅需按照规定方式测试，无需操作者再进行计算编辑，就可以得到关于步态测试等所需要的全部数据和结果报告，可极大地降低了操作者的工作量，提高工作效率。

3. 测试过程快速直接，结果报告分为PDF格式专业版和Word格式大众版。

3.仪器名称：红外动捕高速视频摄像机

数量：1台，国产

用途：提供红外动捕系统参考视频，可实现视频影像叠加

技术指标：

1. 红外动捕高速视频摄像机可以兼容已购置红外动作捕捉系统，可以在同一空间进行校准、标定、采集、分析。

*2. 镜头支持200万像素（1920×1080）情况下，全视野全分辨率拍摄速度≥330 fps。支持50万像素（960×540）情况下，全视野全分辨率拍摄速度≥650 fps。

3. 红外动捕高速视频摄像机可以为红外动作捕捉系统提供彩色视频参考影像，视频影像可以与三维动作捕捉数据实时叠加，同步分析。

4.配件名称：红外运动学捕捉分析系统专用三角架

数量：11套，国产

用途：红外运动学捕捉系统专用三角架及匹配云台

技术指标：

1. 每套包含三脚架和匹配云台。

2. 43cm-188cm高度可调，铝合金脚架适合大画幅相机使用。

3. 能独立调节三支脚管的角度、长度。

4. 内置水平仪、金属及橡胶脚钉。

5. 匹配云台聚合物制作，轻巧坚固，可伸缩手柄，收纳方便。

6. 整体脚架坚固、稳定性高，承重≥12Kg。